Dostawa sprzętu do diagnostyki obrazowej w ramach projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19
na terenie Powiatu Starachowickiego”

Opis przedmiotu zamówienia cz.1

Część 1 – Dostawa ultrasonografu w ramach projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”
Ilość: 1 szt.
Parametry wymagane:
Lp.	Parametry techniczno-użytkowe
	Oferowany aparat - fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022
	Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej
	Ilość niezależnych kanałów procesowych - min. 900 000
	Zakres częstotliwości pracy - min. 1,5-16 MHz
	Niezależne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne - min. 4
	Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie - min. 240 dB
	Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 13 cali i rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli z możliwością zduplikowania obrazu diagnostycznego. Możliwość regulacji pochylenia monitora dotykowego.
	Monitor LCD/LED bez przeplotu o przekątnej powyżej 21 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu).
	Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania
	Możliwość przesyłania obrazów i danych pacjenta na urządzenia z systemem android (tablet lub smartfon), możliwość korzystania na tych urządzeniach z oprogramowania dydaktycznego zawartego w aparacie oraz sterowania podstawowymi funkcjami aparatu (funkcja pilota) - łączność Wi-Fi lub bluetooth
	Bezprzewodowa łączność ze szpitalną siecią informatyczną – wbudowane Wi-Fi
	Ustawienia menu w języku polskim.
	Czas uruchomienia systemu - max. 60 sek.
	Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows
	Pojemność dysku twardego - min. 1 TB
	Min. 2 porty USB z przodu aparatu.
	Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu
	Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) - min. 100
	Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego
	Ilość klatek pamięci CINE - min. 30 000
	Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne
	Biało-czarna drukarka termiczna
TRYBY OBRAZOWANIA
	Tryb 2D (B-Mode)
	Zakres ustawienia głębokości penetracji - min. 2 – 40 cm
	Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE - min. 10x
	Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem inwersji lub przesunięcia faz
	Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) - min. 8 stref
	Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) - min. 6 stref
	Możliwość doboru prędkości akustycznej według charakterystyki tkanek, min.: tłuszcz, mięśnie, płyn
	Rotacja obrazu co 90 stopni (0, 90, 180, 270 stopni)
	Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi
	Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym)
	Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego - min. 9
	Prędkość odświeżania w trybie 2D - powyżej 1380 obr./sek.
	Tryb M-mode
	Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M - min. 5
	Tryb M z efektem Dopplera kolorowego
	Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do M) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego
	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ - min. 8,5 m/s
	Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej - min. 0,5 - 20 mm
	Kąt korekcji bramki dopplerowskiej - min. 0 do +/-89 stopni
	Szybka zmiana kąta w pozycjach - 60/0/60 stopni za pomocą jednego przycisku
	Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do spektrum Dopplera PW) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego
	Tryb Doppler Kolorowy (CD)
	Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo - min. 350 obr./sek.
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego - min. +/-30 stopni
	Tryb angiologiczny /Power Doppler/
	Tryb Power Doppler kierunkowy
	Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach
	Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/
	Tryb Triplex /2D+PWD+CD/
	Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego
	Automatyczne dopasowanie i podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera spektralnego PW za badanym naczyniem w badaniach naczyniowych
GŁOWICE
	Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej, ginekologicznych i położniczych.
	Zakres częstotliwości pracy przetwornika - min. 1,5 – 5,5 MHz
	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode - min. 3
	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego - min. 3
	Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler - min. 3
	Ilość elementów - min. 128
	Kąt pola obrazowego głowicy - min. 60 stopni
	Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy - min. 100 stopni
	Głębokość obrazowania - min. 40 cm
	Dedykowana przystawka biopsyjna
	Głowica endokawitarna wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań ginekologicznych i urologicznych.
	Zakres częstotliwości pracy przetwornika - min. 3,0 – 12,5 MHz
	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode - min. 3
	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego - min. 3
	Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler - min. 3
	Ilość elementów - min. 128
	Kąt pola obrazowego głowicy - min. 135 stopni
	Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy - min. 175 stopni
	Głębokość obrazowania - min. 25 cm
	Dedykowana przystawka biopsyjna
	Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań małych narządów i naczyniowych.
	Zakres częstotliwości pracy przetwornika - min. 3,7 – 13,5 MHz
	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode - min. 3
	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego - min. 3
	Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler - min. 3
	Ilość elementów - min. 128
	Długość pola obrazowego głowicy - max. 40 mm
	Obrazowanie trapezowe
	Głębokość obrazowania - min. 25 cm
OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE
	Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI, HR i inne z możliwością ich konfigurowania) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym
	Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j. brzuszna, ginekologia, położnictwo, kardiologia, naczynia, pediatria, małe i powierzchowne narządy, urologia i inne
	Raporty z każdego rodzaju badań
	Technologia wzmacniająca wizualizację igły biopsyjnej
	Możliwość dołączania zdjęć do raportu
OPCJE ROZBUDOWY (dostępne na dzień składania ofert)
	Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) sterowany pod kontrolą obrazu 2D z głowic sektorowych oraz z głowic tzw. „ślepych” dopplerowskich z maksymalną mierzoną prędkością przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 35 m/s
	Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy
	Moduł EKG wbudowany w aparat
	Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate
	Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w oparciu o metodę śledzenia tkanki w trybie 2D (bez użycia Dopplera tkankowego)
	Tryb anatomiczny M-mode z min. 3 kursorów (linii prostych) jednocześnie
	Krzywoliniowy anatomiczny M-mode z dowolnie poprowadzonej krzywej dostępny w Kolorowym Dopplerze tkankowym
	Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej (EF)
	Elastografia typu strain z możliwością pomiarów strain ratio
	Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego w tym z niskim indeksem mechanicznym MI
	Obrazowanie panoramiczne w trybie B oraz kolorowego lub Power Dopplera
	Automatyczny pomiar IMT we wskazanym obszarze zainteresowania
	Automatyczny pomiar objętości w trybie 3D
	Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania min. 70 objętości/sek.
	Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie
	Automatyczny pomiar pęcherzyków w jajniku z oznaczeniem poszczególnych pęcherzyków na obrazie 3D.
	Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist
	Zintegrowany z aparatem podgrzewacz żelu
	Wbudowany w aparat akumulator pozwalający na odłączenie aparatu od zasilania w trybie standby, przewiezienie do miejsca wykonywania badania i ponowne uruchomienie w czasie poniżej 10 sek.

UWAGI:

Parametry określone przez Zamawiającego w tabeli są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone, jako niezgodne z SWZ.

Niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest urządzeniem sprawnym, a po dostarczeniu przez Wykonawcę będzie służył zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego.

1. Wymagany termin gwarancji i rękojmi – minimum 24 miesiące, chyba że opis przedmiotu
   zamówienia wskazuje inaczej. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty przekazania
   zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru.
2. Udzielona gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie elementy dostarczonego wyposażenia oraz sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
   podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji.
3. W przypadku max 3 napraw gwarancyjnych tego samego sprzętu/podzespołu Wykonawca będzie
   zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad.
4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie może
   odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje
   prawidłowej pracy wyposażenia i sprzętu.
5. Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu dostarczenia sprzętu i podjęcie
   czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max w ciągu 72 godzin (pełne godziny), licząc
   od momentu zgłoszenia awarii.
6. Jeżeli okres naprawy urządzenia będzie dłuższy niż 2 tygodnie należy na ten czas dostarczyć sprawne urządzenie zastępcze z ważnym paszportem technicznym o parametrach nie gorszych niż urządzenie zastępowane, a także uruchomić i postawić w stan działania i używalności.
7. Wskazane powyżej minimalne zapisy muszą być uwzględnione w karcie gwarancyjnej.
8. Karta gwarancyjna dostarczana przez wykonawcę nie może nakładać na Zamawiającego dodatkowych zobowiązań finansowych i materialnych, które by uzależniały uprawnienia do udzielonej gwarancji.

Warunki realizacji:

1. Zamawiany asortyment musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie jakości i standardów
   bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE.
2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do formularza oferty kartę produktu obejmującą
   szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, gdzie należy określić nazwę
   producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację
   zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
   Wzór karty produktu stanowi załącznik do SWZ.

Miejsce dostawy: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70,
27-200 Starachowice (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00).
Dostawa obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez
Zamawiającego.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia własnym transportem. Koszt dostawy musi być wliczony w oferowaną cenę jednostkową przedmiotu zamówienia. Wykonawcy
   nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostawy.
2. Ceny podane w ofercie cenowej pozostaną bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej 3 dni robocze wcześniej
   o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. Za dni robocze ustala się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu
   zamówienia.
5. Przedmiot zmówienia powinien posiadać najwyższą jakość.
6. Ostateczny odbiór dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu
   o protokół odbioru, który zostanie sporządzony po sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego
   przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia
   w terminie nie dłuższym niż określony w ofercie.
8. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych dostawy Wykonawca
   zobowiązany do wymiany wadliwego przedmiotu.
9. Wszystkie artykuły powinny posiadać oznakowania/ulotki informacyjne w języku polskim
   informujące o producencie, dacie produkcji, dacie ważności/gwarancji, sposobie użycia i wszelkie
   informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.
10. Termin dostawy: do 40 dni od dnia podpisania umowy.